附件二教学实验室家具及装具技术要求

（一）对通通风柜、通风柜

1.通风柜主体结构采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，内外层均做抗腐蚀处理；

2.前视窗主体采用铝型材加工制作，铝型材表面经环氧树脂粉末静电喷涂工艺处理；

3.移动视窗采用铝型材框架、采用钢化玻璃；

4.视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计，视窗配重平衡，保证视窗的平稳开、关，视窗上下滑动自如，可停留在任意位置；

5.滑轨为抗腐蚀尼龙材质，移门能够轻松上下移动；

6.工作开口高度在457mm～500mm范围，平均面风速值在0.49m/s～0.51m/s，计算开口面风速算术平均值，其最大值与算数平均值的偏差小于20%，其最小值与算术平均值偏差小于13%；

7.配置有泄压孔；

8.功能面板根据需求应包括电、水、气等末端接口及遥控阀、控制器等；

9.采用LED灯照明；

10.至少配置3个220V/10A插座、1个220V/16A插座,每个插座面板配有一个透明视窗的防护面板；

11.电路控制面板放置在通风柜外部功能区；配置有独立的漏电保护器，通过CCC认证；

12.台面采用厚度≥15mm厚一体实芯的实验室专用陶瓷台面。

（二）定制中央台、定制边台、转角台

1.柜体为全钢落地式结构，采用厚度≥1.0mm厚的镀锌钢板或冷轧钢板，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，经环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75μm；

2.成品表面涂层应无剥落、粘漆、皱纹、凹凸和明显的流挂等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性；

3.柜体高度(含调整脚及台面厚度)为850mm (±2%)；

4.陶瓷台面采用厚度≥15mm厚一体实芯的实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐高温；

5.台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层；

6.水龙头主体为加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀；

7.单口洗眼器，材质为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，配有防尘罩，配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质。

（三）定制中央台试剂架、定制边台试剂架

1.钢玻结构；

2.管材无裂缝、叠缝，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，冲压件无脱层、无裂缝；涂层光滑均匀，色泽一致；

3.立柱、挂板采用厚度≥1.0mm镀锌钢板或冷轧钢板材料，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，表面经环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75μm；

4.层板不少于2层，采用厚度≥10mm钢化磨砂玻璃，下设钢制横梁加强筋，承重性能好，高度上下可调节；

5.配置护栏；

6.足量配置86型插座，夹层内插座配线隐藏铺设。

（四）超净工作台

1.外部尺寸1060mm×620mm×1850mm，内部尺寸935mm ×530mm×650mm，过滤器尺寸900mm×450mm×69mm；

2.额定功率不大于650 W；

3.气流流速：0.30 m/s～0.45m/s；

4.紫外灯功率不大于20W；

5.LED日光灯功率12W；

6.前窗玻璃最大开口高度不小于400mm；

7.前窗玻璃开口安全操作高度200 mm～350mm；

8.噪音≤65dB(A)；

9.最大流量不小于750 m³/h；

10.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

11.工作区台面选用优质304不锈钢材质，箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂；

12.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，显示屏显示内容包含风机的风速、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间等；

13.前视窗采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

14.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，具有紫外灯、风机预约定时功能，具有压力单位转换功能，紫外灯延时开启功能；

15.前窗开口在低于或高于安全高度时报警；

16.安装福马脚轮，方便柜体移动与固定。

（五）定制边台吊柜

1.采用厚度≥1.0mm的镀锌钢板或冷轧钢板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，经环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，涂层厚≥75μm，切割边缘完全平滑无脱落；

2.成品表面涂层应无剥落、粘漆、皱纹、凹凸和明显的流挂等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性。

（六）防爆柜

1.材质采用优质冷轧钢板；

2.容积≥45加仑/170升；

3.柜体具有38mm隔离气层的钢板双层结构、全焊接，内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响；

4.反光标签，在火灾情况下具有高可见性；

5.镀锌层板，防弱腐蚀，防液漏，层板具有≥100公斤承重力；

6.层板具备导流槽功能，蓄液槽高度为≥50mm，内部配备2块可上下6cm自由调节高度和随意抽取的镀锌层板，层板挂钩为开口式，板材厚度≥1.5mm；

7.柜身设有静电接地传导端口；

8.柜体两侧内置消焰装置通风口；

9.采用三点联动闭锁。

（七）试剂柜、排风试剂柜

1.采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，构造表面环氧树脂喷涂，涂层厚度≥75μm，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；

2.上柜门玻璃材质，玻璃安装牢固，光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩等缺陷；

3.配活动层板，采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板冲压而成，层板两侧及前后端的边缘不割手，层板上下调节间距可根据实际需要调整层板之间的高度，层板表面需经酸洗、磷化后，环氧树脂喷涂处理；

4.拉手采用优质304不锈钢材质；

5.配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应≥10mm，高低可调；

6.排风试剂柜柜体顶部带配置风口。

（八）酸碱存储柜

1.柜体抗强酸强碱，耐冲击；

2.配备抗腐蚀防泄漏托盘，可单独取出，层板可根据需要调节；

3.柜门开口贴有警示标贴，标签耐腐蚀性强；

4.柜门采用双锁控制；

5.铰链/把手均采用耐强酸强碱的聚丙烯材料；

6.配置可以双人管理的锁具；

7.可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等。

（九）精密天平台

采用全钢结构柜体，12.7mm理化板，40mm花岗岩台面，十万级减震，带电源。

（十）万向抽气罩

采用高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；配置耐腐蚀高密度橡胶关节；关节松紧旋钮采用纯不锈钢轴承；配置手动调节外部阀门旋钮，控制气体流量；集气罩采用高密度PP材质；以固定架为中心活动半径≥1350mm。

（十一）实验高柜

采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿或错位，构造表面环氧树脂喷涂，涂层厚度≥75μm，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

（十二）紧急冲淋洗眼器

主体材料为304不锈钢，厚度不小于3mm。可抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀；确保当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，可以使用紧急冲淋洗眼器进行大水量冲洗；易于操作，确保一个人操作即可完成。